Table S 1: Fetal Brain MRI protocol

| Sequence | Plane | FOV (mm) | Slice thickness (mm) | Gap (mm) | TR/TE (ms) | Matrix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2W SSFSE (mother) | Coronal Axial | 350 380 | 3 3 | 1 1 | Minimum/120 Minimum/120 | 412✕412 384✕288 |
| T2W SSFSE (<28w) | 3-plane | 240 | 3 | 0 | 1658.8/180 | 292✕292 |
| T2W SSFSE (>28w) | 3-plane | 240 | 3 | 0 | 1658.8/90 | 292✕292 |
| FIESTA (<28w) | 3-plane | 300 | 3 | 0 | 4/Minimum | 200✕224 |
| FIESTA (>28w) | 3-plane | 270 | 3 | 0 | 4.8/Minimum | 300✕300 |
| 3D-LAVA Star | Axial | 330 | 3 | 0 | 4.3/1.8 | 200✕200 |
| DWI-EPI (b_factor: 0–600 s/mm2) | Axial | 240 | 3 | 0 | 6567/Minimum | 72✕72 |
| EPI-GRE T2* | Axial | 240 | 4 | 1 | 300/25 | 224✕128 |

T2W: T2-weighted; SSFSE: single-shot fast spin echo; FIESTA: fast imaging employing steady state acquisition; LAVA: liver acquisition with volume acceleration; 28w: 28 weeks; EPI: echo planar imaging.